激动人心的新技术

CLS-1药物色差仪

使用说明

CLS-1药物色差仪

使用说明

( 潮声公司

北京海淀区中关村东路18号财智国际大厦B座1906室

电话 010-82600156/57/58/59 • 传真 82600160

目录

引言	- 1 -

安装启动	- 7 -

操作说明	11

其他	- 12 -

成套性	- 12 -

注意事项及维护	- 12 -

运输与保管	- 12 -

制造商保证	- 12 -

附录	- 12 -

第1章

引言

本章节主要通过介绍CLS-1药物色差仪的用途、原理和特点等,让您了解CLS-1 。

用途

本仪器适用于医药行业中对液体溶剂的颜色检测。具有三种测量方式，一种为通用光度计的色度模式，可以得到溶剂的XYZ色度值和与标准液之间的CIE1976 LAB色差；一种为适合中国药典和EP模式的医药行业标准的药典模式，在这种模式下，除得到色度模式的数据外，可以得到根据相应药典标准所进一步处理得到的药典色号参考数据；第三种为比色模式，用来替代传统的目视比色法，可以定量得到两种溶液之间的CIE1976 LAB色差。

检测原理

采用光电积分法对液体溶剂进行透射式测量。

仪器不仅具有传统的色度色差测量，同时具有比色模式。仪器具有三种测量模式，分别为色度模式、色差模式和比色模式。

能够测量样品的XYZ三刺激值，得到与标准水的Lab值，得到色差值。也能通过比色模式，得到比目视比色更加精确的测量值。

工作原理

仪器特性

仪器采用高亮度的新型白光LED光源，能够保持几千个小时以上的稳定工作时间。

主要功能

具有三种显示模式，为色度、药典和比色模式。

在色度模式下：显示XYZ三刺激值、CIE1976 LAB值和CIE1976 LAB色差值

在药典模式下：显示XYZ三刺激值、CIE1976 LAB值、CIE1976 LAB色差值、药典中最接近的两种色系中的色号和XYZ空间中的欧式距离

在色度模式下：显示XYZ三刺激值、CIE1976 LAB值和CIE1976 LAB色差值、1号位与3号位之间的CIE1976 LAB色差值

能够显示色品图，在中国药典和EP之间进行切换

技术指标

照明条件：0/d条件，LED白光光源

标准观察者：10度视场

光谱范围：380nm-700nm

测量重复性：标白后连续测量20次，色差<0.15，三刺激值<0.3

台间重复性：色差<0.4

仪器分辨率：三刺激值0.01

测量准确度：三刺激值<0.5

测试孔径：

工作电源：

工作温度：

仪器功耗：

仪器预热时间：10分钟

测量时间：

最小读数（示值精度）：

仪器外形尺寸：

重量（净重）

液晶显示分辨率：320X240，真彩色

通讯方式：对联串口232

软件支持：PC端软件，提供色品图显示和XYZ空间三维数据显示

数据处理：保存已经测量过的所有数据，能够通过U盘导出

仪器测量显示：

具有三种显示模式，为色度、药典和比色模式。

在色度模式下：显示XYZ三刺激值、CIE1976 LAB值和CIE1976 LAB色差值

在药典模式下：显示XYZ三刺激值、CIE1976 LAB值、CIE1976 LAB色差值、药典中最接近的两种色系中的色号和XYZ空间中的欧式距离

在色度模式下：显示XYZ三刺激值、CIE1976 LAB值和CIE1976 LAB色差值、1号位与3号位之间的CIE1976 LAB色差值

能够显示色品图，在中国药典和EP之间进行切换

安全措施

第2章

安装启动

本章节主要介绍    安装和启动的方法,。

检查仪器及验收

开箱后，先取出上面配件箱，并小心取出包装玻璃器皿的泡沫箱，最后取出仪器主机。（请保存好包装箱，以备将来移动或包装仪器用。）然后按装箱单仔细检查验收所装物品，并确认所有的组件与手册都齐全。发现问题及时通知生产厂家以便及时解决。

放置

测定仪应放置在水平、坚实、无震动，可承受15 kg以上重量的台面上。

工作环境：

- 干燥、通风、无灰尘；

- 温度不会剧烈波动，并在5～40 ℃范围内，相对湿度 ＜65 ％；

- 电源AC 220V 50Hz，接地性能良好。

仪器系统介绍

仪器主机介绍

采用进口LED发光器件作为光源，能够稳定工作上千小时。主机操作系统采用Linux系统，具有图形显示功能，使用户具有和PC一样操作体验，进而使仪器具有强大的智能功能。

主机采用分辨率为320X240的真彩TFT液晶显示屏，使图像色彩显示更加保真。

仪器能够保存以前测量的所有测量结果，能够按照不同的项进行排序，便于查找。

第3章

操作说明

本章节主要介绍    安装和启动的方法,。

操作流程

开机后，

一般的测量操作流程为：需要先进行预热15分钟，然后进行正常仪器操作。一般情况下，首先校准仪器，然后标白，接着对药品进行测量。

校仪器

校准仪器为测量的预先操作。点击【校仪器】按钮，然后出现测量进度条，当进度条显示完毕后，标志校准仪器完成，接下来就可以进行标白操作。

标白

将使用的测量器皿中装入标准水，点击【标白】按钮，然后出现测量进度条，当进度条显示完毕后，标志校准仪器完成，接下来就可以进行测量操作。

测量

在测量器皿中放入待测样品，然后点击【测量】按钮，然后出现测量进度条后，即可得到测量结果。

针对选择的不同测量模式，测量结果所显示的内容也有所不同。

色度模式

点击标签【色度】，进入色度测量模式。在该模式下，测量结果中显示XYZ三刺激值，与标准水的Lab色差值。

药典模式

点击标签【药典】，进入药典测量模式。在该模式下，测量结果中显示XYZ三刺激值，与标准水的Lab色差值。同时还显示针对药典所进行与色号比对结果。药典模式切换功能可通过点击在标签【图】中的药典模式切换按钮来实现。

比色模式

比色模式是将3号位所放的溶剂作为对比基色，测量1号位所放溶剂与3号位的溶剂之间的Lab色差值。

点击标签【比色】，进入比色测量模式。在该模式下，测量结果中显示XYZ三刺激值，与标准水的Lab色差值。同时显示1号位和3号位之间的Lab色差值。

查看结果

点击标签栏中的结果，显示如下图，可以查看仪器中保存的所有数据，包括当前数据和历史数据。

点击列表中的标题栏，可以分辨按照序号、时间、测量和结果等进行排序，以方便查看。此外对仪器中保存的结果，还可以有三种操作，分别为删除、打印和清零。

删除

点击需要删除的一行数据，确认为选中状态，然后点击删除，即可删除该行数据。

打印

确认仪器与打印机连接正确，然后点击需要删除的一行数据，确认为选中状态，然后点击打印，即可由打印机打印出该行数据。

清零

清零为按照测量时间，由旧到新对序号进行重新排序。

查看色品图

在【图】标签中，可以查看色品图。色品图同时支持中国药典和国外EP药典。色品图中显示当前选择的药典模式的各个色号对应的x-y值。中国药典下显示50种，每一种颜色对应一个色系。可以对色品图进行显示原始大小、放大、缩小、显示当前值和切换药典模式等操作。

仪器默认显示为中国药典模式。

功能按钮说明：

- 原始大小 【o】

- 放大【+】

放大图像。放大到一定比例后，将不能继续放大。

- 缩小【-】

缩小图像。缩小到一定比例后，将不能继续缩小。

- 当前结果【X】

点击【X】按钮，将会在色品图中显示在结果标签中选中的数据，为黑色加号。

- 切换药典模式【<->】

点击【<->】按钮，图中将会显示为相应的药典模式。同时，最新测量的结果也会对应显示为相应结果。

中国药典模式为：

EP模式为：

系统功能

导出数据

在仪器停止测量的情况下，插入U盘，然后点击【安装U盘】，查看到U盘上的通讯灯停止闪烁后，点击【导出到U盘】，确认U盘的灯停止闪烁，然后点击【卸载U盘】，U盘的灯停止闪烁后，拔下U盘。

在U盘的根目录下，有msd.xml文件。

查看仪器版本

点击标签【系统】->【关于】，可以在下面的显示栏中看到当前仪器的系统信息。

PC端软件使用

在使用该软件之前，需要安装Microsoft .Net Framework 3.5 sp1 中文版本。同时电脑具有支持OpenGL的图形加速卡。

主界面

上方为菜单，包含文件、同步和帮助。

下左方为结果显示区域。

下右方为图形显示区域，包括色品图和三维立体图。

导入数据

选择使用U盘从仪器中导出的msd.xml文件，然后点击打开。如下图：

在右下方会以树的形式显示测量结果。点击序号前面的加号，可以进一步查看该结果中的分项数据。

## 显示色品图

在下右方的标签栏中选中结果，则相应出现色品马蹄图。然后双击序号，则在右下方的色品图中以黑色加号方式显示当前测量结果在色品图中的位置。

点击色品图右上方工具栏中的四个按钮，可实现对色品图的显示功能。从左到右为切换药典模式、显示原始大小、放大和缩小。

## 显示三维立体图

在下右方的标签栏中选中三维立体图，则相应出现三维坐标图。然后双击序号，则在右下方的三维立体图中以黑色加号方式显示当前测量结果在色品图中的位置。

立体图以XYZ三刺激值为坐标轴，显示药典色号曲线，同时标识出测量值位置，以便观察测量值与色号的实际相对位置关系。

鼠标左键点击立体图显示区域，按住并拖动，可对立体图进行旋转。此为可以使用键盘的按键对立体图进行左右平移、上下平移和前后平移观察。

| 按键 | 功能 | 按键 | 功能 |
| --- | --- | --- | --- |
| q | 向前平移 | l | 向右平移 |
| w | 向后平移 | i | 向上平移 |
| j | 向左平移 | k | 向下平移 |

第4章

其他

本章节主要介绍CLS-1相关的一些其他事宜,。

成套性

测定仪出厂时包括以下物品：

| 序号 | 名 称 及 型 号 | 单位 | 数量 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主机 | 台 | 1 |  |
| 2 | 打印机 | 台 | 1 | 赠送 |
| 3 | 安装使用说明书 | 份 | 1 |  |
| 4 | 出厂合格证 | 份 | 1 |  |
| 5 | 仪器配件 | 套 | 1 | 见配件清单 |
| 6 | 工具备件 | 套 | 1 | 见备件清单 |
| 7 | 装箱单 | 份 | 1 |  |

注意事项及维护

维护

运输与保管

仪器用塑料袋包装好后，装入纸箱内封扎。托运时外面应再用木箱包装。仪器在托运、运输过程中，应防止磕碰、雨淋，切勿倒置。仪器应存储在温度为 5 ～ 40 ℃，相对湿度不大于 65 ％的房间内，仪器周围不得有强磁场，空气中不得有腐蚀性气体和易燃气体。

制造商保证

在遵守保管和使用规则的前提下，自本公司给用户启动仪器之日起14个月内，产品因制造质量不良而发生损坏或不能正常使用时，本公司将无偿为用户更换或修理（不包括易损件）。

附录

仪器配件

潮声公司

北京市海淀区中关村东路18号财智国际大厦B座1906

010-82600156/57/58/59

www.chaoshengbj.com

# Text boxes

Ver 1.0.1