CBS-1A卡氏水份测量仪

操作规程

- 先打开主机电源开关（大开关），然后打开气泵开关（小开关），按下进液按钮，注入20ml甲醇，如若排除废液，需按下排液按钮（不进行进排液时，请关闭气泵开关）。调节搅拌力度，使滴定池内溶液旋转并且无气泡产生即可。

- 如若为首次使用，先进行《清洗》，使整个管路充满卡氏液，清洗次数为3-4次。

- 设置《滴参》，《确定》键进行翻页，滴定参量如下：

| 最小进给 | 推荐0.002 | 含量单位 | 2% |
| --- | --- | --- | --- |
| 极化电压 | 50～80，推荐50 | 漂移 | 为实际测量值，不需输入 |
| 门限值 | 推荐200 | 进给速率 | 30 |
| 最大进给 | 推荐0.04 | 计算公式 | <1>进样小于650mg <2>进样大于650mg |
| 延时时间 | 8～10 | 标定均值 | 为标定平均值，不需输入 |
| 停止体积 | 比实际消耗量略大即可 |  |  |

- 设置《滴参》后，按《空白》键进行空白滴定，空白平衡时，仪器会自动报警，三次空白平衡后，即可进行《漂移》。

- 按下《漂移》键，仪器自动进行漂移滴定，漂移滴定时间为240s，到达时间后，仪器自动计算出漂移值并存储，然后自动转入《空白》滴定。漂移测量频率可依据环境湿度进行调整，一般为每星期测量1次。

- 《漂移》滴定后，按下《标定》键进行标定，《标定》键也作标定参量的翻页键，参量输入后，按下《确定》键，再按《启动》键，即可进行标定。标定参量如下：

| 基准物重量 | 为纯水的体积，如5ul=5mg |
| --- | --- |
| 进行几组标定 | <1>一组标定，即4次标定 |
| 是否删除 | <0>不删除<1>滴定删除<2>手工删除<3>恢复手删 |
| 四组标定 | 显示4次标定结果，方便查看和删除 |
| 三组标定删第几位 | 输入要删除标定的组数 |
| 打印标定吗 | <0>不打印<1>打印 |

- 《标定》后，仪器自动转入《空白》滴定，然后可进行样品测定。按下《重量》键，输入样品测定参量输入。《确定》键为翻页键。标定测量频率可根据实际使用仪器频率而改变，一般为每星期测量1次。重量参量如下：

| 样品重量 | 为测量样品的称重量，单位为mg |
| --- | --- |
| 检品号 | 样品检品号，进行手工输入 |
| 日期 | 检测日期，进行手工输入 |
| 打印方式 | <0>全部打印：包含滴定过程 <1>部分打印：除滴定过程的所有结果 |

- 样品测量完后，仪器自动转入《空白》滴定。如需打印结果，需先开仪器开关，再开打印机开关。按下《打印》即可进行标定结果打印和样品结果打印。

- 《复位》键可返回初始页面。《回零》键可使泵头和三通回的基准位置，方便拆卸泵头。

注意事项：

- 如果长时间不使用仪器（2星期以上），应将泵头内卡氏液排空，并用无水甲醇清洗泵头，然后排空甲醇后存放，防止卡氏液结晶，造成泵头堵塞。

- 电极的活化可用定性滤纸轻轻打磨双铂探头，或将电极放置于酸性洗液中浸泡10～15min。

- 漂移为每星期作1次，如果环境潮湿，频率需加多。标定为一瓶卡氏液，一般只标定1次，如若不经常使用，则在下次使用时，仍需进行标定，更换卡氏液是，也应进行标定。

- 初次测量时，空白理论消耗卡氏液为2～4ml；漂移无具体理论值，会随环境湿度变化；标定理论值比溶液出厂的滴定度略高。如果用户使用时，与上述理论出现偏差，可能是甲醇或卡氏液出现问题，应及时更换。