CBS-2D全自动电位滴定仪

操作规程

- 连接好仪器电源线路和打印机数据线路，将电极保护瓶取下，并用所测药品的溶剂清洗电极。（注意打印机电源线24V与搅拌器电源线5V不要混淆）

- 打开仪器电源开关，泵头与三通组件将进行自动回零动作，回零后，液晶屏出现《运行》字样。

- 将配好的滴定液注入进液瓶，并使泵头吸液管放于滴定液液面以下。将待测药品溶液放置于搅拌台，调节电极位置（置于液面下，但不能碰到搅拌子，防止转动打碎电极），调节搅拌大小（有漩涡，无气泡即可）。

- 点击《运行》，进入主页面。如果为初次使用仪器或很长时间没有使用仪器，应先进行《清洗》，使泵头和管路中充满滴定液，一般清洗3-4次即可（多次清洗更为有利与泵头保养），点击《清洗》，输入清洗次数。（同时《清洗》键也可用作清洗管路使用，如果实验后不在使用仪器，需先将吸液管离开滴定液液面，并将泵头内滴定液用《清洗》键排出，清洗次数视情况而定，排空即可。然后在将吸液管放入纯水内，用纯水清洗管路3-4次，然后在排除泵头内纯水即可存放。）

- 《清洗》后，进行《滴定参数》与《计算参数》的设置。具体设置方法可参照说明书。《滴定参数》设置说明：

《滴定参数》：每一套存储方式内的参数名称都相同，可只设置一套存储方式内的参数。

《进给状态》0——定量（按最小进给滴定）

1——动态（门限值前按最大进给滴定，门限值附近按最小进给滴定）

2——定量+动态（适用于第一终点为空白值的滴定，先按定量进给，找出第一终点后，按动态进给，找出第二终点）

3——动态+动态（适用于两个终点较远时，先按动态进给，找出第一终点后，在按动态进给，找出第二终点）

《最大进给》最大进液体积，一般为0.2~0.4ml

《最小进给》最小进液体积，一般为0.01~0.05ml

《滴定拐点》滴定终点个数，最大可到9

《门限值》滴定终点的一介导数检测线，可先进行一次预滴定，通过体积停，从而选择门限值。一般为100~400

《最小延时》每一滴滴定之间的间隔时间，一般为5s

《最大延时》屏幕曲线的采集间隔时间，一般为10s

《开始体积》在滴定前，先一次性注入的体积。一般只需比理论体积小2~3ml即可。

《停止体积》滴定结束体积，一般只需比理论体积大3~5ml即可。

- 参数设置完成后，如果待测药品需进行《空白》滴定，需参照如下设置进行滴定。《空白》滴定完成后，测量数据自动保存在《计算参数》的《空白》中。

《滴定参数》：

《进给方式》——0定量

《最大进给》——0.01ml

《最小进给》——0.01ml

《滴定拐点》——1

《开始体积》——0ml

《停止体积》——1ml

- 《空白》滴定完成后，可进行《标定》滴定。需参照如下设置进行滴定。《标定》滴定完成后，测量数据自动保存在《计算参数》的《C数值》中。也可将手工标定的数值直接输入《C数值》中。

《计算参数》：

《滴定度》参照药典中滴定液的标定，滴定液消耗标准品的单位量。

《检品质量》标准品的称样量。

- 《标定》完成后，即可进行待测样品测量。设置好《滴定参数》与《计算参数》，点击《滴定》即可。

- 《滴定》完成后，即可打印测量报告。点击《报告打印》，输入《打印序号》，0为全部打印（包括当前测量结果和整个滴定流程），1为部分打印（只包含测量结果）。具体打印参照说明书。

- 《其他功能》中，可进行《PH滴定》，《数据查询》，《PH酸度计》等功能，具体使用方法可参照说明书。

注意事项：

- 如果长时间不使用仪器（2星期以上），应将泵头内滴定液排空，并用纯水清洗泵头，然后排空纯水后存放，防止滴定液结晶，造成泵头堵塞。如果更换滴定液，更应该清洗多次。

- 电极初次使用时，应用纯水浸泡10分钟，然后再用待测药品的溶剂润洗电极多次。使用时，要打开电极上的橡胶塞，保持盐桥的置换，提高反应灵敏度。不使用电极时，要把橡胶塞封好，并把电极保护在KCl溶液中，保持电极不干涸。

- 不同反应类型应采用不同的电极才可正常使用。

- 每次使用完后，需开关一次主机电源，使泵头回到正常位置，不要非正常关机。如果发生堵塞泵头，先将泵头拆下，运行仪器，确保主机无问题。再自行清洗泵头或返厂维护。