CBS-A系列全自动卡氏水分测量仪

操作规程

- 连接好仪器电源线路和打印机数据线路，气路管和液路管。（注意打印机电源线24V与搅拌器电源线12V不要混淆）

- 打开仪器电源开关，滴定单元将进行自动回零动作，出现《进入》后，点击《进入》。如果自检回零有误，将出现提示错误窗口。

- 打开搅拌器电源开关，按下进甲醇气泵按钮，给滴定池加入20ml甲醇，然后调节搅拌器旋钮，使液体旋转并且无气泡产生即可。（注意进完甲醇后或排出废液后，可关闭搅拌器后面的电源开关，防止因振动引起测量不准确）

- 点击《进入》，进入主页面。如果为初次使用仪器或很长时间没有使用仪器，应先进行《清洗》，使滴定单元和管路中充满卡氏液，一般清洗3-4次即可，。（同时《清洗》键也可用作为清洗管路使用，如果检测后不再使用仪器，需先将进液管离开液面，并将滴定单元内卡氏液用《清洗》键排出，然后再将进液管放入甲醇内，用甲醇清洗管路3-4次，然后在排除滴定单元内甲醇即可存放。）

- 《清洗》后，进行《参数》和《报告》设置，设置方法参照说明书。

- 《参数》与《报告》设置好后，点击《滴定》，先进行《空白》滴定，作用是将滴定池内甲醇和空气中水份去除。如果溶液没有问题，一般《空白》消耗卡式液体积为2-3ml。

- 《空白》完成3次后，即刷新时间刷新3次，会出现“空白完成”字样。然后进行《漂移》，作用是记录4分钟内整个滴定系统消耗卡式液体积，报告计算时会自动扣除。《漂移》与环境有关，环境干燥，漂移值小，环境潮湿，漂移值大。理论上《漂移》应小于25ul/min。

- 《漂移》完成后，仪器会自动转入《空白》状态，等《空白》再次完成后，进行《标定》，作用是测量卡氏液的浓度。仪器内置6组《标定》存储，一般《标定》的偏差值应<0.003，如果偏差过大，可进行多次标定。（注意，标定时，应先点击《标定》输入重量，然后将有纯水的微量进样针扎入液面下迅速注入纯水，然后在点击《运行》进行测定。）

- 《标定》完成后，仪器会自动转入《空白》状态，等《空白》再次完成后，便可进行《测定》滴定。点击《测定》键，输入质量，然后点击《运行》键即可。《测定》完成后，仪器会自动转入《空白》状态，等《空白》再次完成后，便可进行下次测量。

- 如果需要打印，点击《报告》，可分别点击《标定预览》和《测定预览》，输入报告《序号》，点击《打印》即可。具体打印方式，请参照说明书。

注意事项：

- 如果长时间不使用仪器（2星期以上），应将滴定单元内卡氏液排空，并用无水甲醇清洗泵头，然后排空甲醇后存放。

- 电极的活化可用定性滤纸轻轻打磨双铂探头，或将电极放置于酸性洗液(如浓硝酸加三氯化铁溶液)中浸泡10～15min。

- 漂移为每天1次，如果环境潮湿，频率需加多。标定为一瓶卡氏液，一般需每天标定1次，如若不经常使用，则在下次使用时，仍需进行标定，更换卡氏液时，也应进行标定。

- 初次测量时，空白理论消耗卡氏液为2～4ml；漂移无具体理论值，会随环境湿度变化；标定理论值比溶液出厂的滴定度略高。如果用户使用时，与上述理论出现偏差，可能是甲醇或卡氏液出现问题，应及时更换。

- 每次使用完后，需开关一次主机电源，使泵头回到正常位置，不要非正常关机。如果发生堵塞泵头，先将泵头拆下，运行仪器，确保主机无问题。再自行清洗泵头或返厂维护。